Załącznik nr 1 do SIWZ

nr sprawy: 1/ZP/UL-1/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej 
w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty) zgodnego
z normą PN-EN ISO 11092:2014 -  wymagania minimalne – 1 szt.

Integralna jednostka badawcza do bezpośredniego badania oporu cieplnego i oporu pary wodnej w  komorze utrzymującej odpowiednie środowisko, wraz z jednostką opracowującą dane (panel sterujący z komputerem).

Urządzenie fabrycznie nowe, sprawdzona funkcjonalność po instalacji i uruchomieniu na miejscu w ITB MORATEX w Łodzi.

## Oferowane urządzenie musi posiadać Certyfikat zgodności  z normą PN-EN ISO 11092:2014 oraz  świadectwo wzorcowania w zakresie temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza, wydane  przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze.

### Parametry techniczne urządzenia:

- Maksymalna wartość Rct  2,0 m² K / W,

- Maksymalna wartość Ret  700 m² Pa / W,

- Płyta pomiarowa, metalowa, porowata, z kontrolą temperatury i dozowania wody, 
o grubości około 3mm i powierzchni co najmniej 0,04m2, kształt kwadratu (bok około 200 mm lub większa np. 250 mm).

- Współczynnik emisji promieniowania powierzchni płyty w 20ºC w zakresie długości  fal od 8 μm do 14 μm, przy promieniu pierwotnym prostopadłym do powierzchni płyty 
i odbiciu półkolistym, powinien być większy  niż 0,35.

- Stabilne ogrzewanie. Utrzymywanie stałej temperatury płyty pomiarowej i izolatora cieplnego z dokładnością ± 0,1°C,

- Regulacja dopływu wody - minimalny poziom wody w płycie około 1,0 mm poniżej powierzchni płyty,

- Ogrzewanie wody do temperatury płyty pomiarowej,

- Ukierunkowany niezależny kontrolowany przepływ powietrza poprzez wentylatory, przepływający równolegle do górnej powierzchni elektrycznie podgrzewanej porowatej płyty i izolatora na wysokości nie mniejszej niż 50mm,

- Przepływ powietrza w trakcie badania w odległości 15 mm powyżej stołu pomiarowego w temperaturze powietrza 20°C powinien wynosić przeciętnie 
1m/s ± 0,05m/s. Ustalony stopień turbulencji sv/va miedzy 0,03 a 0,07, mierzony 
w odstępach 6s w ciągu co najmniej 10min,

- W trakcie badania odchylenia wilgotności względnej R.H. strumienia powietrza nie więcej niż ± 3% R.H.

- Zakres regulacji dla szybkości przepływu powietrza od (0,5±0,05) m/s 
do (1,5±0,05) m/s,

- Regulowana płyta pomiarowa umożliwiająca badanie próbki do grubości 
min 90 mm,

- Pomiar mocy grzejnej miernikiem o dokładności ±2% całkowitego zakresu użytecznego,

- Izolator cieplny z regulatorem temperatury, wykonany z materiału o wysokiej przewodności typowego metalu i zawierający elektryczne elementy grzejne

- Minimalna szerokość izolatora cieplnego 15mm,

- Odległość między górną powierzchnią izolatora cieplnego a płytą pomiarową nie więcej niż 1,5 mm,

- Izolator cieplny wyposażony w porowatą płytę i system dozowania wody, tak jak przy płycie pomiarowej.

- Oprogramowanie sterujące wraz z panelem zintegrowanym z komputerem zbierającym dane.

- Zbieranie danych z badania, ich opracowanie numeryczne i graficzne i zachowanie 
w pamięci na koniec badania (bezpośrednio poprzez oprogramowanie urządzenia).

- Bezpośrednie przeliczanie Rct i Ret przez oprogramowanie.

Materiały eksploatacyjne obejmujące

- Zestaw 200 arkuszy celofanowej membrany o grubości 10 μm-50 μm,

- Kontroler ciepła płyty pomiarowej.